### HIRAYAMA技术规格书

- 设备名称：高压蒸煮试验箱PCT

- 型号：HV-85II

| 设备标准 | 满足GB/T2423.40-1997《电工电子产品基本环境试验规程 饱和高压蒸汽恒定湿热试验方法》和IEC68-2-66/1994等试验标准及我公司特殊规定的要求 |
| --- | --- |
| 箱体设计 | 采用单箱体系统设计 |
| 压力容器认证 | 获得中华人民共和国特种设备制造许可证之压力容器许可证书 |
| 操作模式 | 定值模式 |
| 测试模式 | 饱和测试模式 |
| 温度控制 | PID驱动SSR |
| 排气模式 | 保持温度的冷却和强制排气两种模式，可任意选择 |
| 箱体 | 采用SUS304不锈钢制作，并经电解抛光处理 |
| 门 | 测试箱门采用安全设计，安全操作不伤手 |
| 供水系统 | 配置储水箱，并自储水箱自动供给 |
| 安全警报系统 | 压力安全保护；超压保护；过热保护及无水干烧保护；缺水故障保护；漏电保护；过热保护；温度保险丝；安全门保护；额定阀门锁紧保护；负压保护 |

- 主要技术参数：

| 整机尺寸 | 667W x 652D x 1026H (mm) |
| --- | --- |
| 测试箱尺寸 | 420Dia x615Depth (mm) 85升 |
| 净重 | 约83kg |
| 功率 | 3kw |
| 加热器容量 | 蒸汽发生器3kw |
| 温度范围 | 105 to 135 度； |
| 分布精度 | ±0.5 Deg C (at 100%RH) |
| 温度控制精度 | ±0.5 Deg C |
| 湿度范围 | 100%RH |
| 湿度控制精度 | ±3%RH |
| 压力范围（相对压力值） | 0.019~0.255Mpa |
| 测试时间 | 最多可连续测试200小时 |
| 时间范围 | 1分钟至999小时59分钟，可设定 |
| 断电保护 | 约4秒 |
| 到达额定温度所需时间 | 约40分钟（121度， 100％RH） |

- 设备标准配置：

| 安全警报系统 | 压力安全阀；超压保护器；过热保护及无水干烧保护装置；缺水故障保护传感器；漏电断路器；加热断路器；温度保险丝；安全门系统；额定阀门锁紧装置；顺序控制自检装置；热水排放系统；负压防止器 |
| --- | --- |
| 标准配件 | 排水管1pcs；供水软管1pc；辅助供水箱1pc；电源线1pc；操作手册1份， 压力表1pc；试品托架1pc；彩色LCD触摸屏1set；PLC1set；压力安全阀 1pc；超压保护器 1pc；无水干烧保护器1pc；缺水故障传感器1pc；漏电保护器1pc；过热断路器1pc；保险丝1pc；负压防止器1pc；自检装置1pc |